## úvod
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Tento výpočetní program je součástí knihy
MĚŘENÍ A VÝSLEDKY V ANALYTICKÉ CHEMII
kapitoly 3, Charakteristika detektoru, str. 20 až 26
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele a autora není dovoleno
reprodukovat žádnou část tohoto programu ani elektronicky, ani mechanicky,
ani fotoreprodukčně.
Určení parametrů měřicího přístroje má zásadní význam pro
optimalizaci měřicího přístroje,
správnost získaných výsledků a
validaci analytické metody.
Parametry měřicího zařízení jsou hierarchicky seřazeny,
podle následujícího schematu:
signál měřicího zařízení pro analyt a Sa = (ka*aa)*mal
citlivost měřicího zařízení (ka*aa)
linearita měřicího zařízení
koeficient linearity
lineární dynamický rozsah
chyba linearity
selektivita měřicího zařízení
relativní molární odezva
mez detekce
mez stanovení
V následujících listech jsou vždy uvedeny:
demonstrační příklady výpočtu uvedených parametrů měřicího zařízení a
interakční část pro výpočet daného parametru z Vašich experimentálních dat.
.

## citlivost
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ CITLIVOSTI MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
Citlivost měřicího zařízení je odvozena ze základního vztahu pro signál analytu a
platí
Sa = (ka*aa)*mal
log ( Sa) = log (ka*aa) + l *log (ma)
a pro citlivost platí
(ka*aa) = Sa/mal
demo PŘÍKLAD
množství | signál | log ma | log Sa
[μg] | [mV*sec]
1.3 | 80 | 0.11394 | 1.9031
3.6 | 216 | 0.5563 | 2.3345
10.1 | 595 | 1.0043 | 2.7745
40.8 | 2457 | 1.6107 | 3.3904
98.7 | 5694 | 1.9943 | 3.7554
201.3 | 11749 | 2.3038 | 4.07
487.9 | 28994 | 2.6883 | 4.4623
825.1 | 46103 | 2.9165 | 4.6637
|  |  |  | korelační koeficient je |  | 0.99997
citlivost je |  |  | 61.1692 | . | . | přesné měření
VAŠE VYHODNOCENÍ |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
množství | signál | log ma | log Sa
[μg] | [mV*sec]
1.3 | 80 | 0.11394 | 1.9031
3.6 | 216 | 0.5563 | 2.3345
10.1 | 595 | 1.0043 | 2.7745
40.8 | 2457 | 1.6107 | 3.3904
98.7 | 5654 | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524 | korelační koeficient je |  | 0.99997
|  | 1.9943 | 3.7524
|  | 1.9943 | 3.7524 | . | . | přesné měření
|  | 1.9943 | 3.7524
citlivost Vašeho přístroje je |  |  | 61.599

## koef.linearity
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ LINEARITY MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
Linearita měřicího zařízení je odvozena ze základního vztahu pro signál analytu a
platí
Sa = (ka*aa) * ma * ma(l - 1)
Z daného vyplývá, že přístroj je lineární pouze tehdy, když koeficient linearity l
je roven 1, tj. citlivost je konstantní a její změna není funkcí množství analytu
demo PŘÍKLAD
|  | maI | Sa / maI
vstupní data jsou přenesena |  | 1.2875 | 62.1348
|  | 3.5655 | 60.5814
z listu "citlivost" |  | 10.0031 | 59.4817
|  | 40.4084 | 60.8041
|  | 97.7528 | 58.249
|  | 199.3681 | 58.9312
|  | 483.2176 | 60.002
|  | 817.1814 | 56.4171
koeficient linearity je |  | 0.9904
VAŠE VYHODNOCENÍ |  | NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÉ POLE
|  | maI | Sa / maI
|  | 1.2801 | 62.4946
|  | 3.5449 | 60.9322
|  | 9.9455 | 59.8262
|  | 40.1758 | 61.1562
|  | 97.1899 | 58.1747
vstupní data jsou přenesena |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
z listu "citlivost" |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Váš koeficient linearity je |  | 0.9847
.

## lineár.dynamic.rozsah
|  | MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII |  |  |  |  | MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
[6 empty] | © Jiří G.K. Ševčík | © Jiří G.K. Ševčík
|  |  |  | ISBN 978-80-903103-4-6 |  |  | ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ LINEÁRNÍHO DYNAMICKÉHO ROZSAHU (LDR) MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
Lineární dynamický rozsah měřicího zařízení je odvozen z konstantní hodnoty citlivosti
ve zvoleném fluktuačním rozmezí, označovaném jako chyba linearity. Mimo toto
rozmezí je přístroj nelineární. Rozsah množství analytu, které se nachází uvnitř
fluktuačního rozmezí je lineární dynamický rozsah.
zvolte chybu linearity mezi hodnotami 0,5% až 5% | [6 empty] | 2.5
a zapište ji do odpovídající buňky
demo PŘÍKLAD
| maI | Sa / maI | LDR | [5 empty] | maI | Sa / maI
vstupní data jsou přenesena | 1.2875 | 62.1348 | out | [5 empty] | 1.2875 | 62.1348 | 58.2483 | 61.2354
| 3.5655 | 60.5814 | in | [5 empty] | 3.5655 | 60.5814
z listu "koeficient linearity" | 10.0031 | 59.4817 | in | [5 empty] | 10.0031 | 59.4817
| 40.4084 | 60.8041 | in | [5 empty] | 40.4084 | 60.8041
| 97.7528 | 58.249 | in | [5 empty] | 97.7528 | 58.249
| 199.3681 | 58.9312 | in | [5 empty] | 199.3681 | 58.9312
| 483.2176 | 60.002 | in | [5 empty] | 483.2176 | 60.002
| 817.1814 | 56.4171 | out | [5 empty] | 817.1814 | 56.4171 | 58.2483 | 61.2354
označte dvojici hodnot citlivosti na rozhraní LDR in/out |  |  |  | 62.1348 | 60.5814 | 60.002 | 56.4171
přiřaďte odpovídající hodnoty množství analytu |  |  |  | 1.2875 | 3.5655 | 483.2176 | 817.1814 | median |  | 59.7419
lineární dynamický rozsah přístroje je v rozmezí |  |  |  | ma,min | 2.6064
[6 empty] | ma,max | 646.5868
VAŠE VYHODNOCENÍ | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
zvolte chybu linearity mezi hodnotami 0,5% až 5% a | [6 empty] | 1
zapište ji do odpovídajícího políčka
| maI | Sa / maI | LDR | [5 empty] | maI | Sa / maI
vstupní data jsou přenesena | 1.2801 | 62.4946 | out | [5 empty] | 1.2801 | 62.4946 | 60.3229 | 61.5416
| 3.5449 | 60.9322 | in | [5 empty] | 3.5449 | 60.9322
z listu "koeficient linearity" | 9.9455 | 59.8262 | in | [5 empty] | 9.9455 | 59.8262
| 40.1758 | 61.1562 | in | [5 empty] | 40.1758 | 61.1562
| 97.1899 | 58.1747 | out | [5 empty] | 97.1899 | 58.1747
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | out | [5 empty] | 1000 | 0 | 60.3229 | 61.5416
| 0 | 0 | out
označte dvojici hodnot citlivosti na rozhraní LDR in/out |  |  |  | 62.4946 | 60.9322 | 61.1562 | 58.1747
přiřaďte odpovídající hodnoty množství analytu |  |  |  | 1.2801 | 3.5449 | 40.1758 | 97.1899 | median |  | 60.9322
Váš lineární dynamický rozsah přístroje je v rozmezí |  |  |  | ma,min | 2.6616
[6 empty] | ma,max | 56.1114

## mez detekce
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ MEZE DETEKCE (LOD) MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
Určení meze detekce je spojeno s určením míry nejistoty, odpovídající možné záměně
signálu odpovídajícímu analytu za signál způsobený šumem, nebo nejistotou
konstrukce kalibrační křivky.
Tato část je detailně popsána v kapitole 8 této publikace a demonstrační výpočty jsou
uvedeny v souboru KALIBRAČNÍ KŘIVKA, který je součástí příloh.
.